垂直振动试验机

一、产品特点:东莞市豪恩检测仪器有限公司生产的垂直振动试验机广泛用于国防,航天,航空,通讯,电子,汽车摩托车,家电等行业,该类型设备适应发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,本系列产品应用范围广泛,适应面宽,试验效果显着,可靠等特点。

二、用途: 振动测试的要义在于确认产品的可靠度以及将不良品在出厂前筛检出,并评估其不良品的失效分析以期成为一个高水准.高信赖度的产品。

三、主要功能：正弦波、调频、扫频、可程序、倍频、对数、调幅、最大加速度、时间控制,简易定振幅,简易定加速度。

四.主要技术参数：

4.01.规格型号    ：HE-LD-Y

4.02.振动方向    ：垂直振动

4.03.工作台尺寸  ：500 X 500 X 10mm（L X W X H）

4.04.台体尺寸    ：500*500*150（mm）

4.05.振动波形    ：正弦波（全波/半波）

4.06.频率范围    ：1～600HZ，解析精度：0.01Hz

4.07.扫描范围    ：1～600HZ，解析精度：0.01Hz

4.08.振幅(p-p)   ：0～5mm(不可显示,加速度、频率、振幅是相互影响)

4.09.最大加速度  ：20g （不可显示,加速度、频率、振幅是相互影响）

4.10.最大试验负载 ：100KG（豪恩仪器：0769-89772035）

4.11.调频功能     : 在频率范围内任一频率必须在(最大加速度<20g最大振幅<5mm)

4.12.扫频功能     ：(0.01Hz)(上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频（无法固定振幅，振幅随频率变化而变化）

4.13.可程序功能  ：(0.01Hz)15段每段可任意设定(频率/时间)可循环

4.14.倍频功能    ：（0.01Hz）15段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环

4.15.对数功能    ：（0.01Hz)①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3种模式对数/可循环

4.16.时间控制    : 1~65500秒 X 1~65500倍数=49655天时间可设置

4.17.精密度      : 频率可显示到0.01Hz，精密度0.1Hz

4.18.振动机功率  ：2.2KW

4.19.电源电压（V）：220±20%

4.20.如需看出振幅、波形、加速度、最大加速度准确数字需另购测量仪。

（无测量仪则改变代号CD003与CD005）

4.21.所有数据以空载测试为准

4.22.计算公式：1G=0.002xF2xD      1g=9.8m/s2

F:频率（单位HZ）  D：振幅   G：加速度

五、整机配置：

5.01.控制器

5.02.振动台体

5.03.电源线

5.04.固定脚套

5.05.固定膨胀螺丝

5.06.橡胶带

5.07.保险丝

六、固定方式：

6.01.台体用脚套固定于水平地板上；

6.02.产品用橡胶带绑于台体上；

6.03.台面上有24个M10螺丝孔，可自配夹具；